目   录
一、概述                                                        01
二、主要技术参数                                                01
三、选型表                                                      03
四、安装及接线                                                  04
五、仪表操作                                                    07
六、仪表参数说明                                                11
七、计算方式                                                    15
八、通讯设置                                                    15
一、概述

Q7700系列液晶多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理，构成数字采集系统及控制系统，适用于需要进行多点同时检测的系统。仪表全面采用了表面贴装工艺，并采用多重保护和隔离设计，抗干扰能力强，可靠性高。

仪表可选择8路或16路万能信号输入，各输入通道信号互不干扰，最多十二路继电器报警，一路变送输出可以设置为对应于任一输入通道或者最高（低）通道，并带有RS485/RS232 ModBus RTU通讯、驱动微型针式打印机等输出功能，是一款功能齐全的液晶汉显仪表。

二、主要技术参数

	测量输入

	输入信号
	电流：0～20mA、4～20mA、0～20mA开方、4～20mA开方

输入阻抗：≤200Ω

输入电流最大限制：≤30mA

	
	电压：0～5V、1～5V、0～10V、0～5V开方、1～5V开方、0～20 mV、0～100mV

输入阻抗：≥500KΩ

	
	热电阻：Pt100、Cu50、BA1、BA2

	
	线性电阻：0～400Ω

	
	热电偶：B、S、K、E、T、J、R、N、F1、F2、Wre3-25、Wre5-26

	输出

	输出信号
	模拟输出：4～20mA（负载电阻≤480Ω）、0～20mA（负载电阻≤480Ω）

          0～10mA（负载电阻≤960Ω）、1～5V（负载电阻≥250KΩ）

          0～5V(负载电阻≥250KΩ)、0～10V（负载电阻≥4KΩ）（特殊定制）

	
	报警输出：继电器控制输出  AC220V/2A、DC24V/2A（阻性负载）

	
	馈电输出：DC24V±1，负载电流≤50mA

	
	通讯输出：RS485/RS232通讯接口，波特率1200～115200bps可设置，采用标准ModBus RTU通讯协议，RS-485通讯距离可达1公里；RS-232通讯距离可达：15米。

	综合参数

	测量精度
	0.2%FS±1d

	设定方式
	面板轻触式按键设定；参数设定值密码锁定；设定值断电永久保存。

	显示方式
	背光式3.5英寸128*64高分辨率点阵式白屏黑字液晶屏显示

	刷新周期
	2秒/16路

	打印控制
	打印接口为RS-232C，可直接配接标准微型串行打印机

	使用环境
	环境温度：0～50℃；相对湿度：≤85%RH； 避免强腐蚀气体。

	工作电源
	AC 100～240V（开关电源），50-60Hz； DC 20～29V（开关电源）。

	功耗
	≤5W

	结构
	标准卡入式


三、选型表

	型  号
	                 代     码
	    说  明

	Q77
	□□     -□   -□  -□     □   □     □  
	系列号

	输入通道
	01-16
	
	1-16路输入

	外形尺寸
	8
	
	160*80（横式）

	
	U8
	
	80*160（竖式）

	         变送输出
	*
	
	见变送输出表

	报警路数
	0
	
	无输出

	
	1-12
	
	1-12路报警

	通讯输出
	0
	
	无输出

	
	2
	
	RS232

	
	3
	
	RS232打印

	
	8
	
	RS485

	馈电输出
	缺省
	
	无输出

	
	P
	
	一路24VDC/30mA

	供电电源
	缺省
	
	100-260VAC/DC

	
	D
	
	24VDC


四、安装及接线

1、安装位置和气候条件

    （1）请安装在下述场所： 

· 安装盘 

本仪表为盘装式。 

· 安装的地方 

只能安装在室内，避开风雨和太阳直射。 

· 通风良好的地方 

为了防止仪表内部温度上升造成部分元件加速老化，请安装在通风良好的地方。 

· 机械振动少的地方 

请选择机械振动少的地方安装。 

· 水平的地方 

安装本仪表时请勿左倾或右倾，尽量水平（可后倾最大30°）。

     （2）请不要安装在下述场所： 

· 太阳光直射到的地方和热器具的附近 

请尽可能选择温度变化小、接近常温（25℃）的地方。如果将仪表安装在太阳光直射到的地方或者热器具的附近，会对仪表内部产生不良的影响。 

· 油烟、蒸汽、湿气、灰尘、腐蚀性气体等多的地方 

油烟、蒸汽、湿气、灰尘、腐蚀性气体等会对仪表产生不良的影响。 

· 电磁发生源的附近 

请不要将有磁性的器具或磁铁靠近本仪表。如果将本仪表安装在强电磁场发生源的附近，由于磁场的影响会带来显示误差。 

· 不便于观看画面的地方 

本仪表采用LCD显示，较大的视角会影响可视效果，请尽量安装在观察者能正面观看的地方。

     （3）注意：

· 将仪表从温度、湿度低的地方移至温度、湿度高的地方，由于温度变化大，会在仪表内外产生结露，上电使用有可能会造成内部电路、接线端子短路等意外情况。请先适应周围环境1小时以上再使用。 

· 如果在高温条件下长时间使用会缩短LCD的寿命（画面质量降低等）。请尽量不要在高温环境下使用。
2、安装图

[image: image1.png]R

=2 LHIRET





3、仪表尺寸[image: image2.png]160'T "b%*#

Jal -

OO (|®

®@

~ 150

000000000006006600
000000000000000000 e
0000000000000t

B{7 : mm




4、开孔尺寸（单位：mm）
[image: image3.png]15213
N

763





5、仪表接线图

[image: image4.png]Ol 7.
o =a 1

e

]

=

=

o]

[S]
189 [y
712G b

Lgal
— | GO

[€e

D)

D)

D)

V€= @\_
[ —
w <l
—

vz
| I—
—

0¥Z-00T
L

N9

R s s T e T s T T N R Nl N N Il G

OO PEIOEIEIPEIE COIEIEIO OO
OO AEIOEIEIBIOIO CAEICIEIE AIO

6B 8A 8B C

4\ 4B

20 2B Al 66l
1A_1B 3A 3B 5A 5B TATB ,t T
o)
|-
tr\j,




  [image: image5.png]5 B200R008 e |
B

o

V€—ax (—I_

Xl

S i G Gl G R

@@@P@g@@q@%g@@@@@@

(OO CEIRIVIOIOIEIO AEICICIE CIOIO
— 28] 4A_4B — 6A_ 6B - ml&r\ Ei ‘}
s





模式1                                  模式2

[image: image6.png]AL T Tl LA

[0 108 124 128] ERWET] o
9A 98 11A 118/ 13A 13B) 15A 158

2A 2B 4A_4B 60 6B B\ 8B C

i8] 3h 38 s |




  [image: image7.png][s]
o]
o]
o]
S|

(00006060
ClooEO0Cd

o

V€—axu <—L
e €<—

N TT T

10A 10B)

12A 128}

VA0KZ-00T

ERET o |

9A_oB TIA IR

134 138]

—

J A

X
o

T6A 16B] C ]

QO ORI

[@096]

EEEEEIO OO
QEIEI0EE @@

20 2B

4A 4B
A

6A 6B

8A 8B C

1A 1B

38 _38]

|

L





模式3                                  模式3
五、仪表操作
[image: image8.jpg]LED123 %8B #HB




  

1、仪表面板配置 
	名  称
	内     容

	操

作

键
	[image: image9.png]



确认键
	选择菜单时，用于确认菜单中的选择项

修改参数时，用于确认新设定的参数值

	
	[image: image10.png]



返回键
	选择菜单和修改参数时,用于返回上一级界面

测量显示时，用于不同通道之间显示画面的切换

画面显示时，配合“[image: image11.jpg]


”键可进入组态菜单页

	
	[image: image12.png]



光标下移键
	选择菜单时，用于光标下移

修改参数时，用于减少光标指定处的数值

	
	[image: image13.png]



光标上移键
	选择菜单时，用于光标上移

修改参数时，用于增加光标指定处的数值

	
	[image: image14.png]



光标左移键
	选择菜单和设定参数时，用于光标左移

	
	[image: image15.png]



光标右移键
	选择菜单和设定参数时，用于光标右移


2、指示灯设置

      （1）LED1:仪表运行指示。

      （2）LED2:通道报警指示。

      （3）LED3:上位机通讯指示。

3、操作方法

      （1）仪表的上电

在确定仪表接线无误后，方可上电。上电后，系统将会用几秒的时间进行系统初始化及自检，请耐心等待。

（2）通道显示翻页

         [image: image16.png]16i8IE BN R E

1-4BERRRE

58I BN RE

L B

l

CH01=1000  CH09=1000
CH02=1000  CH10=1000
CH03=1000 CH11=1000
CH04=1000  CH12=1000
CH05=1000  CH13=1000
CH06=1000
CH07=1000  CH15=1000
CH08=1000 CH16=1000

CH14=1000

ljm

CHO01=1000 °C
CH02=1000 °C
CH03=1000 °C
CH04=1000 °C

lim

BB

CH13=1000 °C
CH14=1000 °C
CH15=1000 °C
CH16=1000 °C

Iz

CH05=1000 °C
CH06=1000 °C
CH07=1000 °C
CH08=1000 °C

3B B 5 )

CH09=1000 °C
CH10=1000 °C
CH11=1000 °C
CH12=1000 °C

13-16@E R RE

9-12iEiE BRAE




（3）仪表开锁  

[image: image17.png]16i8iH BR R E
AEER AR E

BERERE

BERERE

FERE

CHO1=1000 °C
CH02=1000 °C
CH03=1000 C
CH04=1000 “C

3B [k

WERE WHIRE
TENMRE RFRE
TSR TR

CH13=1000 C
“ CH14=1000 C
CHO07=1000 °C CH15=1000 C
CH08=1000 “C CH16=1000 C
lEiSﬁ?ﬁéElﬁz
HIENES #iEi%E MEER BERE

RERE WdiRE
TENRE RHRIRE
g Ein

li%iﬁi\':ﬁ:ﬁz

Tﬁm

NERT BERE [ERFAH]
BEEE WHEE 5 0000
TENRE RARE oK

TS i

lﬁﬁi}ﬁ? Tﬁwg

BRI ERES)
Basan 0000 _)“Wgz 1T 5 0
ERR mo@::]

BERERE (SBHY)

FERE

(B24H)

MAEWERE




（4）参数设定（已开锁）

[image: image18.jpg]16i8iH BR R E
AEER R E

EERERE

EERERE

BERERE

BEERERE

EERERE

e (s muaE
Gooie) | umn | ERE BHRE
o0 ¢ | [ TEEE RGEE
EBE+HRE Tié\ilﬁ?
h 4
MIENEY BiERE [@iEi%E]
WERE WMHIEE BREAM  mA
HEEE RFIRE N 1
RIS T B=adE 1.0
ﬂl?ﬁ%ﬁﬁ 1‘ HyiAge
e 2 (BERE]
REEE HHIEE Ly =L i A
TR RARE 4@@&1
TREM T == T<5R I 0.0}
lw*ﬁz T BakiREL
[BiE%E] [1BiEi%E]
1 BREl A
WEEE  ON IJ\M1
BEEE FA == T<5R [ 0.0}
lm%ﬁ% Tﬁﬁ%ﬁf
[BiEEE] [BiEi%E]
BERS 1] BREHM  mA
HiE{ERE  ON N 1
BEEE A {Z S T BR IX0)
J'LTﬁﬁ%ﬁﬁ 1‘@@%%3
[BiEi%E] [BiEEE]
BERS HAG 2
EiE{ERE ON > HiE{ERE  ON
BEEE FA HEEE FA

BERERE

BERERE

HFWARE

HFWARE

BEERERE

BEERERE




六、仪表参数说明

1、“通道设置”参数

	名称
	设定范围
	说   明
	出厂预置值

	通道编号
	1～16
	修改参数时选择输入通道号
	1

	通道使能
	OFF、ON
	OFF---关闭通道、ON---打开通道
	ON

	通道类型
	见输入类型表
	输入信号类型见（注1）输入信号类型表
	电流

	通道信号
	见输入类型表
	输入信号类型见（注1）输入信号类型表
	4-20mA

	显示单位
	见工程单位表
	见（注2），显示值的工程单位
	mA

	小数点
	0～3
	0：显示(xxxxx)无小数点

1：显示(xxxx.x)小数点在十位

2：显示(xxx.xx)小数点在百位

3：显示(xx.xxx)小数点在千位
	0

	信号下限
	与信号类型

有关
	信号下限与信号类型有关，例如信号为电流4-20mA，信号下限为4.000
	4.000

	信号上限
	与信号类型

有关
	信号上限与信号类型有关，例如信号为电流4-20mA，信号上限为20.000
	20.000

	量程上限
	-99999-999999
	量程与小数点位数有关，输入数字共6位
	0

	量程下限
	-99999-999999
	量程与小数点位数有关，输入数字共6位
	100

	调整K
	-99999-999999
	调整后显示值=K*当前显示值+B。
	1.00

	调整B
	-99999-999999
	
	0.00

	滤波系数
	0.0-9.9
	
[image: image19.wmf]1

*

+

+

=

滤波系数

本次测量

滤波系数

滤波前显示值

滤波后显示值


	0.0

	切除系数
	0.0%-100.0%
	小信号=量程*切除系数
	0.0%


（注1）输入信号类型表 

	电流
	电压
	电阻
	热电阻

	4-20mA、0-20mA
	0-10V
	0-5V
	1-5V
	0-20mv、0-100mv
	0-400Ω
	PT100、CU50

	热电阻
	热电偶

	BA1
	BA2
	K
	N
	E
	J
	T
	WRE5-26
	WRE3-25

	热电偶
	开方

	F1
	F2
	S
	R
	B
	1-5V
	0-5V
	0-10V
	4-20mA、0-20mA


（注2）工程单位表（如用户需特殊单位时，在订货时需注明）
	序号
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	单位
	℃
	Kgf
	Pa
	KPa
	MPa
	mmHg
	mmH2O
	bar
	Kg/h
	t/h

	序号
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	单位
	l/h
	m/h
	m3/h
	Nm3/h
	MJ/h
	GJ/h
	Kg/m
	t/m
	l/m
	m/m

	序号
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	单位
	m3/m
	Nm3/m
	MJ/m
	GJ/m
	Kg/s
	t/s
	l/s
	m/s
	m3/s
	Nm3/s

	序号
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	单位
	MJ/s
	GJ/s
	kg
	t
	L
	m
	m3
	Nm3
	MJ
	GJ

	序号
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	单位
	mV
	V
	KV
	mA
	A
	KA
	KW
	Hz
	%
	PH

	序号
	50
	51
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位
	mm
	Ω
	
	
	
	
	
	
	
	


2、“报警”参数

	名称
	设定范围
	说   明
	出厂预置值

	输入通道
	1～16
	        修改参数时选择输入通道号
	1

	一报类型
	关闭、下限、上限
	选定输入通道的第一报警类型
	关闭

	一报继电器
	1-12
	第一报警对应继电器
	01

	一报数值
	-99999-300000
	第一报警报警限值
	0

	一报回差
	-99999-300000
	第一报警回差值
	0

	二报类型
	关闭、下限、上限
	选定输入通道的第二报警类型
	关闭

	二报继电器
	1-12
	第二报警对应继电器
	01

	二报数值
	-99999-300000
	第二报警报警限值
	0

	二报回差
	-99999-300000
	第二报警回差值
	0


3、“输出设置”参数

	名称
	设定范围
	说   明
	出厂预置值

	通道编号
	1
	输出通道编号
	01

	输入通道
	01-16
	输出通道对应的输入通道
	01

	调整K
	-99999-300000
	调整后输出电流=K*调整前输出电流+B
	1.00

	调整B
	-99999-300000
	
	0.00

	变送类型
	4-20mA、0-20mA、0-10mA、0-5V、1-5V、
	变送输出的类型及范围
	4-20mA

	小数点
	0-3
	量程上下限小数点
	2

	量程下限
	-99999-300000
	输出类型范围对应的输入信号量程的满量程范围（输出指向为独立时有效）
	0

	量程上限
	-99999-300000
	
	100

	输出指向
	跟随、独立
	输出量程范围跟随输入量程范围或独立设置，即:前面两个参数
	跟随

	输出方式
	关闭、指向、最大、最小
	分别对应输出通道关闭、指向单一通道、16通道最大值、16通道最小值
	指向


4、“打印设置”参数

	名称
	设定范围
	说   明
	出厂预置值

	打印方式
	关闭、按键、定时
	打印方式
	关闭

	报警打印
	关闭、开启
	是否打印通道报警
	关闭

	打印间隔
	1分-24小时
	定时打印的间隔
	1小时

	起始日期
	10:00:00-

99:12:31
	起始打印日期
	10:00:00

	起始时间
	00:00:00-

23:59:59
	定时打印的起始时间
	00:00:00

	结束日期
	10:00:00-

99:12:31
	结束打印日期
	10:00:00

	结束时间
	00:00:00-

23:59:59
	结束打印的起始时间
	00:00:00

	当前日期
	10:00:00-

99:12:31
	当前打印日期
	10:00:00

	当前时间
	00:00:00-

23:59:59
	当前起始时间
	00:00:00


5、“系统设置”参数

	名称
	设定范围
	说   明
	出厂预置值

	通讯地址
	1-247
	上位机通讯地址
	1

	波特率
	1200-115200
	上位机通讯波特率
	9600

	版本号
	不可修改
	仪表版本信息
	不定

	补偿方式
	手动、自动
	热电偶冷端温度补偿方式
	自动

	补偿温度
	手动补偿温度
	热电偶手动补偿模式的补偿温度
	25

	背光亮度
	0-5
	屏幕背光亮度
	5


七、计算公式
1、通用测量（除开方外）      

显示值： 
[image: image20.wmf]1

L

1

S

2

S

1

L

2

L

)

1

S

X

(

Y

+

-

-

´

-

=


2、开方测量

显示值： 
[image: image21.wmf](

)

(

)

1

1

2

1

2

1

L

L

L

S

S

S

X

Y

+

-

´

-

-

=


 注：Y是显示值，X是输入信号值，S1、S2是信号上下限，L1、L2是量程上下限。

八、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的参数设定、数据采集、监视等功能。 配合工控软件，在中文WINDOWS下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。也可通过本公司上位机管理软件实时采集数据和曲线，并记录历史数据和曲线，历史数据和曲线还可以导出到Excel进行数据处理。
通讯方式： 串行通讯RS-485，RS-232等，波特率1200 ～ 115200 bps 可选。

数据格式： 一位起始位，八位数据位，一位停止位  具体参数请参见通讯光盘。

接线方式：

[image: image22.jpg]3 _EH_—ﬂ——\
= =

s





PAGE  
11

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

